## 仕様書別紙
別紙
| 名称 | 制御風速型背面活性炭ドラフトチャンバー
| 台数 | 1台
| 製品外形寸法 | 1800Ｗ×1000Ｄ×3070Ｈmm（±3mm）であること。
| 本体外装材質 | スチール製粉体焼付塗装仕上げ。塗装色ホワイト、厚みt1.0であること。
| 本体内装材質 | 不燃性メラミン樹脂化粧ガラス繊維強化板 厚みはt3.0ノンアスベストであること。
| 本体内作業面 | 特殊鋼板製セラミックコーティング仕上げ厚みt32±3mm 周囲縁立ち上がり9.5mm±3以内とし
耐荷重は150kg以上、150℃の耐熱性を有すること。
| 庫内有効寸法 | 1644Ｗ×615Ｄ×1014Ｈmm（±3mm）であること。
奥行は固定ガラス背面からトレイ前面までの寸法とすること。
高さは斜めバッフル上部までの寸法とすること。
| 下台高さ | 床から作業面までの高さをH850以上とすること。
| 前面サッシ | 1枚扉以上 垂直可動サッシとすること。
| 前面サッシ材質 | 透明強化ガラスt5.0とすること。
| ストッパー | 前面サッシが高さ400mm以上開かないよう物理的に止められる鍵を1箇所以上有すること。
| 給排水 | 庫内側面部に給水ストレートノズル・排水ポットを2箇所以上有すること。
給水リモートハンドルを本体正面部に2箇所以上有すること。
| プロパンガス | プロパンガスコンセントを2つ以上有すること
| コンセント | 抜け止め接地ダブル型100V15Aコンセントを2つ以上作業面下に有していること。
| スイッチ | 静電容量式タッチパネルとし、照明のON/OFFや異常時の点滅、点灯及び排気風量監視モニターの電源ON/OFFができること。
| エアフォイル | 安全に配慮する為、外部から内部に導入される各種電源ケーブルやチューブ等を下側に通過させることを可能とし
余長部分を収納できる回転とスライドができるエアフォイルを搭載すること。
性能要件
| 排気能力 | 本体排気量1120CM以上とし、本体機内静圧は105Pa以下であること。
| 法的区分 | 局所排気装置とし特定化学物質予防障害規則に則り且つ労働基準監督署への届出提出が可能であること。
| 排気性能 | EN14175-3規格試験を1800W以上において漏洩量を社内確認し、
ロバストネス試験における平均漏洩濃度0.1ppm以下であることを証明することができる書類を用意できること。
| 排気風量監視モニター | 排気風量が設定値より約20％低下した際にLEDランプと音による警報を発報する機能を有していること。
| 気流制御機構 | 排気チャンバー/斜めバッフル等によるドラフトチャンバー内上部に滞留する気体を排気し封じ込め性能を向上
させる機構が搭載されてること。
両側面の支柱傾斜等によるドラフトチャンバー内部へ流入する気流を整流し支柱付近の乱流を防止機構が搭載されていること。
| 内部照度 | FL+850mm高さにおける平均照度は500ルクス以上の性能を有すること（室内照度約300ルクスにおいて）
| 名称 | 制御風速活性炭式排ガス処理装置
| 台数 | 1台
| 本体外装材質 | 硬質塩化ビニル（PVC） 厚みt5.0以上であること。
| 活性炭カートリッジ | ポリプロピレン（PP）製カートリッジ式であること
| プレフィルター | ポリエステル製不織布 厚みt7以上、 アルミ枠付であること。
| 差圧計 | 0-500Paが測定可能であること。
| 排気接続部 | ドラフト搭載型ファンと接続が可能であること
| 設置位置 | ドラフト背面に設置ができること
| 名称 | ドラフト搭載型排気ファン
| 台数 | 1台
| 本体外装材質 | FRPP製であること
| 排気風量 | 1120CMH以上の風量を確保できる構造であること。ダクト径250A、制圧350Pa以上であること。